Z/DZP/338/2017 Warszawa, dnia 13.12.2017 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,**

**sygnatura akt 26/DZP/2017**

 **Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami
w dniach 11 - 12 grudnia 2017 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie 1:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. Nr 2 – Bemar jezdny 1 komorowy o pojemności 3xGN1/1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach, który nieznacznie różni się 1 wymiarem dł. 1170 mm, pozostałe parametry wg SIWZ.:

**Dane techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| długość:  | 1170 mm  |
| szerokość:  | 650 mm  |
| wysokość:  | 850 mm  |
| moc całkowita:  | 2.1 kW  |
| napięcie:  | 230 V  |
| temperatura minimalna:  | 30 °C  |
| temperatura maksymalna:  | 95 °C  |
| ilość półek:  | 1 szt.  |
| ilość pojemników GN:  | 3 szt.  |
| rozmiar GN:  | GN 1/1 (530x325 mm)  |
| głębokość pojemników GN:  | 200 mm  |
| materiał:  | stal nierdzewna  |
| gatunek stali nierdzewnej:  | 1.4301  |
| zasilanie:  | elektryczne  |
| kolor:  | inox  |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza powiększenie w opisie tolerancji wymiarów +/- z 20 mm na 200 mm.

**Pytanie 2:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9 i 10 - Krzesło z oparciem K1 i K2, czy Zamawiający dopuści krzesło, którego stelaż wykonany jest z rurki o średnicy 18 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści krzesło, którego stelaż wykonany jest z rurki o średnicy 18 mm.

**Pytanie 3:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 19 – stolik zabiegowy: czy Zamawiający wymaga stelaża wykonanego ze stali nierdzewnej czy stali zwykłej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21 – szafa metalowa na bieliznę: czy zamawiający zaakceptuje szafę wykonaną ze stali zwykłej malowanej proszkowo o parametrach: cała wykonana z blachy 0,7 mm z udźwigiem półek do 60 kg wymiar szafy 1990x1000x435 mm.

**Odpowiedź:**

Tak. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. Nr 3 – regał otwarty 60 x 120 cm – 2 szt., czy Zamawiający wymaga dostarczenia regału otwartego w półkami, czy regału z drzwiczkami. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis:” korpus i drzwiczki grubości 18 mm. Wieniec górny 18 mm -25 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dostarczenie regału z drzwiami, zgodnie z opisem.

**Pytanie 6:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 14 szafka 60 x 45 cm – 1 szt. Proszę o sprostowanie opisu przedmiotu zamówienia i określenie czy ma to być szafka wisząca, czy stojąca – oby dwa zapisy widnieją w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli ma to być szafka stojąca, to czy Wykonawca ma dostarczyć do niej zlew/umywalkę + bateria?

**Odpowiedź:**

Szafka stojąca bez umywalki i baterii

**Pytanie 7:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 15 szafka 60 x 60 cm – 11 szt. Proszę o sprostowanie opisu przedmiotu zamówienia i określenie czy ma to być szafka wisząca, czy stojąca – oby dwa zapisy widnieją w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli ma to być szafka stojąca, to czy Wykonawca ma dostarczyć do niej zlew/umywalkę + bateria?

**Odpowiedź:**

Szafka Stojąca bez umywalki i baterii

**Pytanie 8:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 16 – 60 x 60 cm pod umywalkę – 1 szt. Czy Wykonawca ma dostarczyć umywalkę + bateria?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 9:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 17 – szafka 60 x 60 cm pod zlew stalowy. Czy Wykonawca ma dostarczyć zlew + baterię

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 10:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 18 – szafka 60 x 80 cm pod umywalkę. Czy Wykonawca ma dostarczyć umywalkę + bateria?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 11:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 23 – szafka kuchenna szer. 60 pod zlew stalowy – 2 szt. pomieszczenie kuchni oddziałowej. Czy Wykonawca ma dostarczyć zlewy + baterie.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 12:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 30 – szafka z 1 szufladą pod umywalkę. Czy Wykonawca ma dostarczyć umywalkę + bateria?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 13:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 Dezynfektor – płuczka

Czy zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

1. Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe

2. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.

3. Możliwość montażu urządzenia na ścianie

4. Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.

5. Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min.

6. Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm,

7. Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.

8. Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.

9. Wbudowane dwie pompy środków chemicznych: - pompa detergentu myjącego, - pompa środka zmiękczającego.

10. Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach.

11. Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia.

12. Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).13. Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW..

14. Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.

15. Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen”

16. Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.

17. Urządzenie wyposażone w ekran cyfrowy (min. 5 znaków) prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek.

18. Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.

19. Automatyczny przebieg procesu.

20. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.

21. Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.

22. Zakwalifikowana przez niezależną instytucję skuteczność procesu eliminacji spor Clostridium Difficile.

23. Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883,potwierdzone przez niezależną jednostkę (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia).

24. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia).

26. Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC.

27. Wyposażenie: - 5 szt. basenów z pokrywami, - kaczka, wykonana z tworzywa sztucznego (5 szt.), - zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu dopuszczonego przez Zamawiającego w niniejszym piśmie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 9 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) odpowiednich uwag co do odmienności oferowanego produktu z wymogami Zamawiającego. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisu przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 9.

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający modyfikuje następujące postanowienia SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 6 (zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + mysz + klawiatura) w pkt 20 oraz 21, które otrzymują następujące brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20) | GWARANCJA | ~~3 LATA~~ 36 MIESIĘCY ŚWIADCZONE W MIEJSCU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU (ON-SITE)~~OŚWIADCZENIE PRODUCENTA KOMPUTERA, ŻE W PRZYPADKU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH OFERENTA LUB FIRMY SERWISUJĄCEJ, PRZEJMIE NA SIEBIE WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z SERWISEM.(oświadczenie do przedłożenia najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia)~~ |
| 21) | WSPARCIE TECHNICZNE PRODUCENTA | DEDYKOWANY NUMER ORAZ ADRES EMAIL DLA WSPARCIA TECHNICZNEGO I INFORMACJI PRODUKTOWEJ.- MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJI NA STRONIE PRODUCENTA KONFIGURACJI FABRYCZNEJ ZAKUPIONEGO SPRZĘTU - ~~NAPRAWY GWARANCYJNE URZĄDZEŃ MUSZĄ BYĆ REALIZOWANY PRZEZ PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO PRODUCENTA~~. |

2. Zamawiający modyfikuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, który w zakresie § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

***,,§ 6.***

***GWARANCJA JAKOŚCI I REKLAMACJE***

1. *Wykonawca oświadcza, że Asortyment będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*
2. *Wykonawca udziela 24\* / 36\* miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony Asortyment.
W przypadku gdy gwarancja udzielona bezpośrednio przez producenta jest dłuższa, wówczas obowiązuje okres gwarancji jakości udzielony przez producenta.*
3. *Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .................................., przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... przyjęcie zgłoszenia o wadzie.*
4. *Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady faksem. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym Asortyment jest użytkowany, chyba że sprze­ciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy
w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego Asortymentu
za potwierdzeniem jego upoważnionemu przedstawicielowi do chwili odbioru Asortymentu przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu naprawy. Z czynności odbioru Asortymentu po naprawie strony sporządzą protokół odbioru.*
5. *Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności Asortymentu.*
6. *W przypadku gdy Asortyment nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu lub Asortymentu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element/Asortyment w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania faksem. Termin gwarancji płynie wówczas od daty dostarczenia nowego elementu/Asortymentu.*
7. *Zamawiający dopuszcza realizację zobowiązań gwarancyjnych po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego przez producenta urządzenia lub autoryzowany serwis wskazany przez producenta, pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia podmiotu
o akceptacji postanowień gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie.*
8. *Zamawiający w trakcie realizacji umowy, a w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi może żądać od Wykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie świadczył usług osobiście, przedstawienia:*
9. oświadczenia producenta wskazującego podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,
10. oświadczania Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej”.

*\* okres gwarancji wynoszący 24 miesiące dot. pakietów 1 i 2, pakiet nr 3 poz. od 1 do 5 oraz poz. 7 i 8*

*\* okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy dot. pakietów 3 poz. 6.*

3. Treść pkt 15 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np.
w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:*

|  |
| --- |
| ***Przetarg nieograniczony na*****„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.**Nie otwierać przed 18.12.2017 r. o godz. 10:00 |

*oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.*

* 1. *W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.*
	2. ***Oferty należy składać*** *w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia* ***18.12.2017 r. do godz. 9:30*** *w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.*
	3. *Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.*
	4. ***Jawne otwarcie ofert*** *nastąpi w dniu* ***18.12.2017 r. o godzinie 10:00*** *w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G.*
	5. *Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:*

*1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;*

*2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;*

*3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”*

***Zamawiający udostępnia tekst jednolity formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie pakietu 3 ze zmianami - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.***

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 DYREKTOR

 Andrzej Mazur